*参考模板，请根据赛题实际撰写报告

2026年全国大学生电子设计竞赛

电阻电容测量装置设计（A题）

【本科组】

2026年 月 日

# 摘 要

本设计按照要求制作了一个检测装置，可以自动检测电感L及其品质因数Q、电容C及其损耗角正切D。（小四、宋体，300字以内）

关键词：MSP432E401Y、电感电容测量、高精度。（小四、宋体）

目录

1系统方案	1

1.1 信号发生模块的论证与选择	1

1.2 测量电路的论证与选择	1

1.3 电容检测模块的论证与选择	2

1.4 电感检测模块的论证与选择	2

1.5 采样模块的论证与选择	3

2系统理论分析与计算	3

2.1 电容C值及D值的计算	3

2.2 电感L值及Q值的计算	4

3电路设计	4

3.1系统总体框图	4

3.2电路原理图	5

4程序设计	6

4.1程序流程图	6

5测试方案与测试结果	7

5.1测试方案	7

5.2 测试条件与仪器	7

5.3测试结果(数据)	7

5.4测试分析与结论	8

# 电感电容测量装置（C题）

【本科组】

1系统方案

本系统主要由信号发生模块、测量电路、电容检测模块、电感检测模块、采样模块组成，下面分别论证这几个模块的选择。

1.1 信号发生模块的论证与选择

方案一： 。

方案二： 。

综合以上两种方案，选择方案二。

1.2 测量电路的论证与选择

方案一： 。

方案二： 。

方案三： 。

综合比较，本设计最终选择了方案三。

1.3 电容检测模块的论证与选择

方案一： 。

方案二： 。

方案三： 。

综合以上三种方案，选择方案三。

1.4 电感检测模块的论证与选择

方案一： 。

方案二： 。

综合考虑采用方案一。

1.5 采样模块的论证与选择

方案一： 。

方案二： 。

综合考虑采用方案二。

2系统理论分析与计算

2.1 电容C值及D值的计算

电路连接如图1所示。

图1 电容检测电路连接               图2 电容阻抗三角形

具体计算公式如下。其中根据余弦定理求得φ的公式为：

cosφ=Uc2+Ur2−Us22UcUr………………………（式1）

即可求得角θ为：

θ=φ−90°…………………………（式2）

即可根据损耗角正切的定义公式计算得D：

D =tanθ = −cosφ1−cosφ2…………………（式3）

根据电容的并联等效模型分压可以得到电容量C的计算公式：

C=Ur2πf0UcRD2+1…………………………（式4）

2.2 电感L值及Q值的计算

电路连接如图3所示。

图3 电感检测电路连接          图4 电感阻抗三角形

具体计算公式如下。其中根据余弦定理求得φ的公式为：

cosφ=Uc2+Ur2−Us22UcUr………………………（式5）

即可求得角θ为：

θ=180°−φ…………………………（式6）

即可根据品质因数的定义公式计算得Q：

Q =tanθ =  1−cosφ2−cosφ……………………（式7）

根据电感的串联等效模型分压可以得到电感量L的计算公式：

L=QULR2πf0URQ2+1…………………………（式8）

3电路设计

3.1系统总体框图

系统总体框图如图5所示。经MSP432E401Y型号单片机驱动AD9833DDS模块。

图5 系统总体框图

3.2电路原理图

电路原理图如图6所示。信号从NET6输入，经过高通滤波器滤去直流后经过标准电阻R。

图6 电路原理图

图7 电路PCB图

4程序设计

4.1程序流程图

MSP432E401Y型号单片机驱动串口屏进行初始化显示，检测按键是否按下。

图7 程序流程图

5测试方案与测试结果

5.1测试方案

组装完成电路之后，单片机ADC采得到幅值之后，按照公式进行计算，将计算后的结果显示在屏幕上，与商用的测量仪器测量出的结果进行比较。

5.2 测试条件与仪器

测试条件：检查多次，仿真电路和硬件电路必须与系统原理图完全相同，并且检查无误，硬件电路保证无虚焊。

测试仪器：手持商用LCR测量仪：UT622E。

5.3测试结果(数据)

电容在10k频率下测试结果如下表所示：

表1 电容量C及损耗角正切D测量表

| 商用测量仪测得C值/nF | 11.66 | 16.05 | 23.25 | 35.42 | 54.63 | 7.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自制测量装置测得C值/nF | 11.42 | 16.63 | 23.01 | 36.12 | 53.73 | 6.91 |
| C相对误差绝对值/% | 2.06 | 3.61 | 1.03 | 1.98 | 0.55 | 3.36 |
| 商用测量仪测得D值 | 0.0398 | 0.0260 | 0.0225 | 0.0251 | 0.0231 | 0.6083 |
| 自制测量装置测得D值 | 0.040 | 0.025 | 0.023 | 0.026 | 0.024 | 0.620 |
| D相对误差绝对值/% | 5.00 | 3.85 | 2.22 | 3.59 | 3.90 | 1.92 |

电感在100k频率下测试结果如下表所示：

表2 电感量L及品质因素Q测量表

| 商用测量仪测得L值/uH | 10.11 | 19.92 | 41.80 | 63.65 | 89.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自制测量装置测得L值/uH | 10.43 | 20.45 | 42.23 | 61.97 | 91.34 |
| L相对误差绝对值/% | 3.12 | 2.66 | 1.03 | 2.64 | 2.2 |
| 商用测量仪测得Q值 | 10.3 | 15.1 | 21.5 | 17.7 | 23.2 |
| 自制测量装置测得Q值 | 10.7 | 14.9 | 20.8 | 17.9 | 24.3 |
| Q相对误差绝对值/% | 3.88 | 1.32 | 3.23 | 1.13 | 4.74 |

5.4测试分析与结论

上述测试数据表明，该自制测量装置可以较为准确地测出C、D、L、Q的值，且与商用测量仪的相对误差绝对值在5％以内。

综上所述，本设计达到要求。

参考文献：

[1]	阎石.数字电子技术基础（第六版）．北京高等教育出版社，2016．

# 附录1：电路原理图（根据需要选择性添加）

# 附录2：源程序（根据需要选择性添加，关键代码）